1. Изобразите структурную схему анализатора спектра, работающего по принципу супергетеродинного приемника. Опишите назначение входящих в его состав блоков. Как формируется изображение на экране такого анализатора спектра?

- Структурная схема (словесное описание): В состав анализатора входят смеситель, гетеродин, генератор пилообразного напряжения, усилитель промежуточной частоты (УПЧ), фильтр ПЧ (определяющий RBW), логарифмический усилитель, детектор, видео-фильтр (определяющий VBW) и дисплей.

- Назначение блоков: Смеситель с гетеродином осуществляют преобразование частоты, перенося исследуемый сигнал на промежуточную частоту (ПЧ). Усилитель промежуточной частоты (в частности, логарифмический) с фильтрами выделяет заданную полосу частот (RBW) и позволяет выводить спектры в широком диапазоне амплитуд. Детектор выделяет огибающую сигнала. Видео-фильтр ослабляет высокочастотные составляющие и шумы после детектора.

- Формирование изображения: Генератор пилообразного напряжения осуществляет развертку дисплея по горизонтали (ось Х) и одновременно управляет перестройкой гетеродина, изменяя частоту входного сигнала. Сигнал с видео-фильтра подается на канал вертикального отклонения (ось Y). В результате на экране строится график зависимости уровня сигнала от частоты.

2. Изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, позволяет произвести изменение центральной частоты, отображаемой на экране?

- За перестройку частоты входного сигнала отвечает гетеродин (генератор, управляемый напряжением) и генератор пилообразного напряжения. Соответственно, изменение центральной частоты достигается за счет изменения параметров перестройки гетеродина.

3. Изменение параметров каких блоков, входящих в состав анализатора спектра, позволяет произвести изменение диапазона частот, отображаемых на экране?

- Диапазон отображаемых частот (Span) связан с диапазоном перестройки гетеродина. Он управляется изменением параметров генератора пилообразного напряжения, который задает развертку и пределы перестройки частоты гетеродина.

4. Как влияет значение RBW на отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала? Поясните причины такого влияния.

- Уменьшение полосы пропускания фильтра RBW приводит к тому, что спектр отображается в виде более острых вертикальных прямых, а уровень шума (шумовая дорожка) заметно снижается.

- При этом возрастает время построения спектра.

- Причиной является то, что вместо идеальных вертикальных линий дискретного спектра прибор выдает набор пиков, форма и ширина которых напрямую зависят от вида АЧХ и полосы частот фильтров в тракте последнего ПЧ.

5. Как влияет значение VBW на отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала? Поясните причины такого влияния.

- Фильтры видеочастоты (VBW) ослабляют высокочастотные составляющие сигнала и шумы после детектора.

- Их параметры влияют на сглаживание отображаемой кривой спектра и на быстродействие анализатора спектра.

6. Как изменяется отображаемый на экране анализатора спектра амплитудный спектр измеряемого сигнала при использовании режима усреднения n построенных кривых?

- При усреднении результирующая кривая спектра становится более гладкой, а уровень шума уменьшается.

- Это позволяет сделать заметными особенности стабильных сигналов, однако может привести к большим погрешностям при измерении амплитуды быстроменяющихся пиков или даже к их полному исчезновению.

7. От чего зависит разрешение по частоте анализатора спектра? Как эти параметры влияют на отображение на экране анализатора спектра амплитудного спектра измеряемого сигнала, состоящего из нескольких гармоник?

- Разрешение по частоте зависит от полосы пропускания фильтров (RBW) в тракте последнего ПЧ.

- Для четкого выделения линий спектра и различения гармоник сигнала требуется высокая избирательность (узкая полоса RBW). Если полоса фильтра будет слишком широкой, пики соседних гармоник могут слиться воедино из-за того, что анализатор отображает их в виде колоколообразных кривых (обычно гауссовой формы), а не бесконечно тонких линий.

8. В каком случае необходимо использовать предусилитель на входе анализатора спектра?

- Предусилитель необходимо использовать, когда измеряемый сигнал имеет довольно малую амплитуду.

- Его включение понижает отображаемый средний уровень шума анализатора, что позволяет произвести измерение слабого сигнала на фоне собственных шумов прибора.